有创呼吸机技术参数

一、适用范围

适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持的呼吸机。

二、主要技术参数

1.采用≥7英寸彩色显示器

2.▲ 内置电子PEEP功能，PEEP压力0，3～30cmH2O

3.▲具有多种呼吸模式： IPPV、V-AC、V-SIMV、PRVC、PRVC+、PCV 、P-AC、P-SIMV、CPAP、CPAP+、BIPPV、BIPPV+、APRV、APRV+

4.▲标配CPR功能，心肺复苏指导和自动通气功能（单人/双人/持续三种模式）

5.▲标配RSA功能，快速诱导气道插管和通气功能（预给氧/气管插管提示/插管通气）

6.▲具有一键通气功能，可快速设定婴幼儿、儿童和成人模式，进入抢救状态

7.▲可升级HFNC高流量氧疗功能，最高可达80L/min

8.工作压力：2.7 ～ 6.0bar

9.吸呼比：4：1~1:10可调

10.▲潮气量：20mL ～ 2000mL

11.呼吸频率: 0～100bpm

12.氧浓度调节范围：21%~100%连续可调

13.吸气压力：5cmH2O～60cmH2O可调

14.触发方式：压力触发/流速触发

压力触发-15cmH2O～20cmH2O

流速触发1L/min～15L/min

15.压力上升时间：0.1s ~ 2s

16.压力支持：0，3cmH2O～35cmH2O

17.平台时间：0～80%可调