心电监护仪参数

一、监护参数

应具有检测心电（ECG）、呼吸(RESP)、血压(NIBP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、体温(TEMP)等功能。

二、显示

1.应不小于10英寸彩色显示屏

2.★支持同屏显示13道波形

3.可根据医护人员临床观察需要自由组合任意4个参数和波形进行大字体显示功能，大字体界面支持NIBP多组回顾、对比，使得医护人员可以全方位、远距离清晰观察

4.具有呼吸氧合图观察界面，同步显示心率、呼吸、血氧饱和度参数，准确反映患者三个参数间的关联反应，帮助医生准确作出判断

5.具有短趋势共存界面显示，方便同屏查看实时数据及趋势

6.主界面上支持“进入趋势图回顾界面”、“进入趋势表回顾界面”、“经典界面”、“快速接收一名病人”、“进入呼吸氧合界面”、“夜间模式”等多种快捷键操作，且可根据不同医护人员使用习惯选择是否在主屏幕显示快捷键列表

三、数据存储

1G存储空间的数据存储量如下：

1.720小时连续参数数据

2.至少68000组NIBP数据

3.至少4500组生理报警事件

4.至少4500组心律失常事件

5.720小时全息波形

四、性能特点

1.支持触摸屏锁屏功能，防止外界干扰因素影响监护仪的工作状态

2.★支持选配6电极心电，显示8个导联心电图波形

3.心电增益有：1.25mm/mv (×0.125), 2.5 mm/mv (×0.25), 5 mm/mv (×0.5),10 mm/mv (×1), 20 mm/mv (×2), 40 mm/mv (×4),自动增益，多种选择，满足临床需求

4.★共模抑制比：弱滤波>95dB，监护、强滤波>105dB

5.★可根据需要自定义选择高通滤波器和低通滤波器

6.★自动识别电极技术，自动切换到合适的导联，无需手动设置，提高工作效率；某些导联脱落时，亦可智能识别并切换至有效导联电极，确保监护的持续性

7.支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式

8.★具有清洁模式，清洁NIBP气路的灰尘，确保血压测量的准确性

9.★NIBP同侧测量功能，袖带的充气不影响SpO2的实时读数，不会发生错误的报警

10.具有待机功能，暂时停止所有监护操作，节省功耗，退出该状态，就可立即进行监护

11.★技术报警和生理报警有各自的报警指示灯及报警颜色（共2个独立的报警指示灯），有利于医护人员远距离辨识报警情况

12.★血压测量具新生儿袖带识别技术，防止因病人类型设置错误，新生儿血压测量时造成气压伤