**柳州市工人医院妇科二病区病房呼叫系统采购需求**

**一、项目名称**

 柳州市工人医院妇科二病区病房呼叫系统采购。

**二、项目概况**

 我院鱼峰院区3号楼10楼（妇科二病区）病区呼叫系统的主板损坏，特采购一套床头呼叫系统，实现双向呼叫、全双工对讲等功能。

**三、投标人/供应商资格条件**

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务、具备法人资格的供应商。

2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3、投标人有效的“营业执照”副本复印件。

4、投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

**四、项目内容**

采购内容：病房呼叫系统1套，清单如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 传呼主机 | 详见附件 | 1 | 台 |  |
| 2 | 床头分机 | 52 | 个 |  |
| 3 | 走廊显示屏 | 1 | 台 |  |
| 4 | 卫生间紧急呼叫分机 | 20 | 个 |  |
| 5 | 治疗室小屏幕 | 1 | 台 |  |

**五、报价要求**

1、报价含人工费、材料费、装卸车费、运输费、管理费、保险、质保期、利润、税金、硬件、系统安装、布线等为完成本项目所需的所有费用，在实施期间不因市场因素而变动。

3、报价人需按采购清单要求填写应标品牌型号、应标参数、偏离情况、报价、质保期等内容。

**六、其他要求**

1、交货时如出现质量、型号、参数与招投标文件不符的情况，供应商应无条件给予更换。

2、供应商确保所供应产品符合国家相关技术部门规定技术要求。

**六、合同期及结算方式**

1、本项目为一次性采购，签订合同后，10天内完成所有设备采购及调试安装；

2、结算方式：供货安装调试完毕，正常使用验收完成后一次性支付全款。

附件：病房呼叫系统参数

一、系统组成

 1、本系统由主机(带一览表)、床头分机、卫生间紧急分机、走廊显示屏、治疗室小显示屏组成。各分机与主机只需一条二芯线不分正负极性就可连接使用，用户可自由选择明装或暗装分机；

 2、配有带数码显示的一览表，整体显示一目了然；

 3、主机及分机对讲声音宏亮清楚，无杂音；

 4、改号方便，可实现在线编码。

二、功能

1、双向呼叫：主机可以呼叫分机，分机也可以呼叫主机；

2、全双工对讲：送话及受话均不需转换，拿起话筒，双方就可以交谈，如同打电话一般方便；

3、无中断呼叫功能：当主机在应答分机时，另有别的分机呼叫主机，主机可在不中断应答的情况下，收到新的呼叫信号并显示出来。

4、特护优先功能：主机可按护理人员需要专设多个特护优先号，当多个号同时呼叫时，特护优先具有优先抢线功能；

5、短路报警：当线路出现短路时，主机会有特定显示，并伴有报警声。

6、呼叫存储，主机数字及灯光同时显示；

7、主机可选语音报号或音乐提示，音量可调节大小。

8、主机可选择走廊大显示屏，便于护士巡视。

9、主机可单独呼叫各床位及对讲；

10、呼叫信号：a.普通呼叫：“持续1秒，停顿3秒”的断续声响；

b.紧急呼叫：“持续0.5秒，停顿0.5秒”的急促声响。

三、主要技术指标

 1、容量:60门

 2、最长连线距离:800米。

 3、电源:220v±10%，50/60Hz单相交流电。

 4、工作方式:连续

 5、功耗:小于20w

 6、总线工作电压:24v

 7、工作条件:环境温度-10～40度，相对湿度≤90%