牙科综合治疗机 主要配置及参数要求
1. 手机系统：高速手机2支 压盖式取换车针，转速≥310000转/分钟；低速手机 1套（含直、弯机各一把），转速≥20000转/分钟；可喷水、气、雾多用枪2支；手机系统均可进行135℃高温；
2.治疗机1台：
①主箱体应可旋转，便于操作和设备养护；
② 控制系统：应采用电脑控制操作系统，控制面板具有牙科椅各种椅位的控制键，还有冷光灯、漱口水、加热水、冲盂等功能操作键；
③ 漱口水应具有自动加热恒温给水装置； 
④  痰盂：应采用全瓷痰盂，可旋转，可拆卸，易于清洁消毒；

⑤口腔种植灯：至少满足种植需求光斑范围：120×80。可以无级调节灯光亮度，色温可以调节，左右可以调节。
⑦ 观片灯：配备有观片灯；
⑧ 净化水系统：配置有手机净化水系统，可选择自来水或纯净水给手机供水，满足管路消毒需要；
⑨ 脚开关：可控制高速手机、低速手机工作，实现高速手机及低速手机的干、湿转及吹屑气；
⑩ 器械臂：应采用气压锁定器械臂；
⑪ 应配有集中负压抽吸系统，可过滤抽吸过程中的沉渣等碎屑。
3.牙科椅：
①控制系统：应采用全电脑控制，具有自动复位、吐痰位、三种特殊位置的记忆功能位，以及牙科椅升降、俯仰控制键；牙科椅具有俯仰角度补偿功能；最低椅位:420mm,最高椅位720mm；
② 动力系统：动力系统负载大于135Kg.

③ 牙椅：牙科椅操作可采用手控或脚控，设有机椅互锁装置，靠背及椅身处设有安全保护装置，头枕可任意调节及锁定；
4. 配有升降医师座椅1台：最低椅位425mm，行程120mm。
5.可满足的工作条件：环境温度:5－40；相对湿度:≤80%
电压:110-220V±10％；频率：50HZ/60HZ
气源：气压0.5-0.6MPA，水源: 水压0.2-0.4MPA