肺测试仪（运动心肺测试仪）技术参数

1、资质文件要求

投标设备为国家食品药品监督管理局认可的合格产品，投标型号具备相关的医疗器械检测报告（检测报告内具备投标型号设备图片），可满足6岁以上人群进行测试

2、硬件要求：

2.1 ▲流量传感器:  双向数字涡轮式或压差式流量传感器 - 永久性设计使用,  并非消耗材料；运动肺与静态肺使用同一类型流量传感器。（注册证上产品性能结构及组成包含专用数字涡轮流量传感器或压差式流量传感器），可消毒

2.1.1 流量范围：≥0.3-20L/S

2.1.2 分辨力:   4ml

2.1.3 通气量范围:5-300 L/MIN

2.1.4 精确度:  ±3%

2.1.5 阻力:  在流速为12L/S时, ≤ 0.7cmH20/L/S

2.2 ▲O2传感器：电化学传感器(经过国家食品药品监督管理局检测，需提供该O2传感器的检测报告)

2.2.1 范围:	 0–100% O2

2.2.2 反应时间:  <120毫秒

2.2.3 精确度：   ±0.03%

2.3 ▲二氧化碳传感器:    红外数字式,永久性设计使用

(经过国家食品药品监督管理局检测，需提供该CO2传感器的检测报告)

2.3.1 范围:	 0-10%

2.3.2 反应时间:  <120毫秒

2.3.3 精确度:    ±0.03%

2.4 气体采样: 每次一口气呼吸过程中均进行呼出气干燥,采用NAFION管进行

2.5  环境传感器:

2.5.1 温度范围:  0-50ºC

2.5.2 气压范围:  400-800 mmHg

2.5.3 湿度范围:  0-100%

2.5.4 精确度:    ±0.003%

2.6 ▲配有3升校正筒进行质量控制（注册证上产品性能结构及组成包含3升校正筒）

2.7	 软件：

2.7.1  清晰明了的操作界面；

2.7.2  先进的数据处理（具备过滤、平滑化、伸展推断等功能）；

2.7.3  运动流速-呼吸容量环；

2.7.4  在测试中实时显示数据，测试数据支持输出格多种格式（Excel、TXT、ASCII和XPO），数据通过图表形式显示；

2.7.5  操作软件可以用最简单直观的方法计算无氧阈发生的时间，而且还清晰列出了无氧阈发生时的各种主要参数的情况，同时提供了VO2max发生时的数值作对比；

2.7.6▲具备三角尺和放大镜工具，可方便、准确地寻找无氧阈的位置。

2.7.7  具备数据平滑功能，可自动或手动定义最大摄氧量的区间，并列明各参数在该时

刻的数值。

2.7.8  具有多种报告方式，具备自动诊断功能，报告提供各个参数正常范围并提示该数值是否正常。

2.8 ▲ 无线遥测十二导联运动心电测试

2.8.1    具有独立的医疗器械注册证，与肺测试仪为同一品牌。可以与运动心肺功

能测试系统同步测试。

2.8.2    具备电脑测试软件，可与电脑相连接，同步测试及作数据传输处理。可通过软件与计算机连接建立系统工作站。带 USB接口，可连接打印机，打印测试报告。

2.8.3    电极数量：10个

2.9   血氧饱和度测试

2.9.1 可以与运动心肺功能测试系统同步测试。

2.9.2 检测整个测试运动中血氧饱和度

2.10      立式运动功率单车可以与运动心肺功能测试系统同步测试，与运动心肺测试仪为同一品牌

2.10.1 最大负载不低于 150Kg

2.10.2初始功率，功率范围 0–999w，速度范围30-130rpm；负荷递增梯度：1W；屏幕显示信息：时间、转速、功率等。

2.10.3座椅水平垂直双向调节，

2.10.4座椅垂直方向升降调节位于患者显示屏的控制器上，为电动控制，可自动调节。

2.10.5含患者显示屏的控制器可180度旋转，患者手柄可360度旋转。

2.10.6运动负荷控制为功率恒定模式

2.11 计算机系统:  建议品牌电脑主机、8GB内存、1T硬盘、液晶显示屏、彩色喷墨打印机

3、 测试项目

3.1 无氧阈测定

3.2 运动营养代谢测试

3.3 机体耗氧量VO2

3.4 机体二氧化碳产量VCO2

3.5▲ 利用面罩进行一口气呼吸数据分析（注册证上产品性能结构及组成包含面罩）

3.6 心率

3.7 十二导联运动心电监测

3.8 血氧饱和度测定

3.9 运动血压测定

3.10 测试数据平滑处理

3.11肺通气功能

3.12  ▲多功能肺测试仪软件 -日后可与本院同类设备进行即时传输数据进行判读会诊

3.13 ▲ 升级功能:

在原肺测试仪主机, 可以内置直接插板升级专用营养代谢头罩测试（经药监局检测，并登记在中国进口医疗器械登记表的产品性能结构及组成中），并非额外购置独立操作模块；与主机为一体化设备，升级功能成本低。

4、 技术参数

4.1.具备环境定标、流量定标和成分定标功能；成分定标采用两瓶标准气体，实时显示浓度-时间曲线，两瓶标准气体一瓶模拟人呼出气体成分；一瓶模拟人吸入气体成分。

4.2.需具备全自动定标功能，可自动完成环境定标、流量定标和成分定标。

4.3.具备常规静态肺测试：常规肺活量（SVC）测试、用力肺活量（FVC）测试、分钟最大通气量（MVV）测试。每种测试至少可进行5次，单次测试结果可覆盖使用，可通过自动和手动选择最佳测试结果。

4.4.具备以下静态肺测试参数：SVC吸气肺活、VC_ex呼气肺活量、ERV补呼气量、IRV补吸气量、VT潮气量、BF呼吸频率、FVC用力肺活量、FEV0.5半秒量、FEV1一秒量、FEV2二秒量、FEV3三秒量、FEV6六秒量、FEV05%FVC半秒率、FEV1%FVC一秒率、FEV2%FVC二秒率、FEV3%FVC三秒率、FEV6%FVC六秒率、PEF用力呼吸峰值流速、MVV每分钟最大通气量、BF呼吸频率。

4.5.具备常规运动肺测试、动态流速容量环曲线图、常规曲线图、Wasscrman-9图、无氧阈值曲线图、代谢曲线图、自定义曲线图以及记录实时数据。

4.6.具备以下运动肺测试参数：AT无氧阈、BF呼吸频率、BR通气储备、CHO糖分消耗、EQCO2二氧化碳通气当量、EQO2氧通气当量、FAT脂肪消耗、FeCO2呼气的二氧化碳浓度平均值、FeO2呼气的氧浓度平均值、FeTCO2呼气末端二氧化碳浓度、FeTO2呼出末端氧气浓度、FiCO2吸气的二氧化碳浓度平均值、FiO2吸气的氧浓度平均值、HR心率、HRR储备心率、Load功率车功率、METS代谢当量、O2/HR每博耗氧量、Pdia收缩压、PeCO2呼出二氧化碳分压、PeO2呼出氧气分压、PETCO2终末潮气CO2分压、PETO2终末潮气氧分压、PiCO2吸入二氧化碳分压、PiO2吸入氧气分压、Psys舒张压、RER呼吸交换率、RPE疲劳值、SPO2血氧、Tex一次呼吸呼出的时长、TimeSec总测试时间、t-ph当前阶段时间、Tin一次呼吸吸入的时长、Tin/Ttot吸入时长和总时长比值Ttot一次呼吸总时长、VD生理死腔、Vd/Vt死腔潮气比、VdCO2二氧化碳死腔、VdO2氧气死腔VE每分钟通气量、VI每分钟吸气通量、VCO2二氧化碳排出量、VO2摄氧量、VO2/KG公斤摄氧量、Vtex一次呼气通量、Vtin一次吸气通量。

4.7.具有终止原因分析、运动极值分析、无氧阈分析、呼吸代偿点分析、斜率分析、动态流速环分析、RPE量表分析、基础代谢分析、营养代谢分析、自动诊断分析等辅助分析功能。

4.8.具有数据对比功能，可对同一受试者多次测试的静态和动态肺参数指标进行横向对比。

4.9.具备基于FITT的运动处方模板，可根据需求添加有氧、气阻、牵拉等设备，为不同疾病的患者制定个性化运动处方。

5、心电工作站：室温5—40℃和相对湿度25%~85%的环境下正常工作。

6、运动血压、血氧监护仪主要参数：

6.1.分析技术：运动试验中采用三维K氏音分析（DKA），静态测量时使用平滑线性放

气及示波法。

6.2.接口：兼容大多数运动试验系统的心电图接口和RS-232数据接口或USB接口。

6.3.R波来源：外部运动试验系统的数字/模拟心电信号。

6.4.DKA模式测量范围：收缩压：40-260mmHg，舒张压：20-160mmHg。

6.5.OSC模式测量范围：收缩压：40-260mmHg，舒张压：20-160mmHg，心率：40-200BPM。

6.6.采样间期：从1到20分钟，可由运动试验系统，手动或自动测量间隔控制。

6.7.报警：根据用户定义的范围在屏幕显示或声音报警。

6.8. 外设运动血氧模块为外置血氧模块

6.9. 测量范围：35～100％，测量分辨率：1%