脑血管血流动力学检测仪技术参数

产品功能及用途：脑血管血流动力学检测仪能够定量评估不同年龄组个体当前的脑血管功能，如脑血流速度、脑血管大动脉弹性情况、中小动脉的顺应性和微血管循环状况。可广泛用于：脑卒中危险度评估、卒中高危人群筛选、卒中亚临床识别、脑供血状况检查、防治效果观察、脑血管药物筛选、中老年人健康体检、脑血管病临床科研等领域，适用于医院的神经内科、体检科、老年科、中医科、康复科，适用人群广泛。

设备技术参数要求：

一、硬件系统及参数

（一）主机系统

1、可进行全数字化超声多普勒血流图形处理。

2、可进行全数字化脉动压力图形处理。

3、支持心电同步功能。

4、支持实时波形截取功能。

5、图形存挡与病案管理：实现病人静态图形的存储、管理及回放和存储。

6、支持病人静态图形离线分析/存贮。

7、病例存储量≥35万例。

8、支持网络数据传送功能。

9、有自动数据备份功能，可防止意外操作造成检测数据丢失。

10、支持扫码枪输入病人信息。

11、人工输入病人信息时，有纠错提示功能。

12、具有操作日志记录功能。

13、利用日期查询功能时，具有索引导出功能。

14、支持USB接口。

15、工作条件：电源：交流电压220V±22V，频率50Hz±1Hz；输入功率：≥160VA；环境温度范围：10-35℃；相对湿度范围：40-75％；大气压力：≥700-1060hPa。

▲16、防电击类型：I类；防电击程度：CF型，可应用于心电部分功能，投标时须提供注册证或检验报告复印件作为证明材料。

（二）传感系统

（1）超声多普勒流速探头

1、流速探头超声工作频率：5MHz±5%。

2、流速探头输出功率≤2mW，投标时须提供注册证或检验报告复印件作为证明材料。

3、检测深度：3－15mm。

4、流速测量范围：5-100cm/s，多普勒（PW）最小测量速度5cm/s, 最大测量速度100cm/s。

5、流速测量准确度：

1）在10-100cm/s范围内，误差值不大于±15%。

2）小于10cm/s范围内，误差不大于±2cm/s。

6、具有图形实时冻结功能。

7、流速测量功能：具有动态显示血流速度波形的功能。

7.1、反映脑血管状况的指标：

1）最大血流速度值（Vmax）

2）最小血流速度值(Vmin)

3）血流速度平均值（Vmean）

4）平均血流量值（Qmean）

7.2、反映脑动脉大血管弹性特征的指标：

1）特性阻抗（Zcv）

2）脉搏波波速（WV）

7.3、反映大脑小血管阻力的指标：

1）外周阻力（RV）

2）动态阻力（DR）

7.4、反映颅内毛细血管闭锁状况的指标：

1）临界压（CP）

2）舒张压与临界压差（DP）

（2）心电同步功能

1、显示功能：检测仪具有动态显示心电同步信号和自动同步触发电平的功能，心电同步信号和自动同步触发信号可相互转换。

2、心率测量范围及精度：检测仪应能显示测试心率值，心率测量范围40～200次/每分钟，误差不大于±10%，且在该范围内的最大T波幅度应不小于0.8mw，投标时须提供注册证或检验报告复印件作为证明材料。

（3）脉搏压力探头

1、压力测量功能：具有动态显示血液压力脉搏波形的功能，能够清晰、正确的显示血液压力脉搏波形，压力探头可测得颈内动脉压力波形。具有图形实时冻结功能。

2、压力测量范围：0-35KPa。

3、压力放大器增益范围：0—20dB。

4、压力传感器灵敏度范围：1.06-1.07mV/kPa，投标时须提供注册证或检验报告复印件作为证明材料。

5、具有图形实时冻结功能。

（三）脑血管血流动力学数据处理平台

1、Windows系统处理平台

2、CPU：I5及以上

3、内存≥4G

4、电子硬盘（SSD）≥512G

二、软件系统功能及参数

▲1、具有卒中高危人群筛查系统软件操作系统；高血压卒中危险度评估软件操作系统；脑血管功能颈动脉超声卒中预警系统软件操作系统，三大软件功能均可升级，要求提供国家版权局软件著作权证书复印件证明。

▲2、正常参考值模块：脑血流动力学检测指标的正常参考值从1岁—95岁，20岁以下为一个年龄段；20-95岁以每5岁为一个年龄段，根据不同年龄段,不同性别计算检测结果。预警脑卒中的敏感度≥80.7%，特异度≥78.5%。

3、采集和选择波形：具有采集流速波形和压力脉搏波波形功能；并可对采集的波形进行选择。

4、计算功能：用脑血管血流动力学参数及三大软件系统分析方法计算脑血管特性指标，有脑血管功能评估积分及提示功能，定量评估卒中危险度。

5、数据查询功能：具有5种查询方式（全部查询、编号查询、就诊号（ID）查询、姓名查询、日期查询）。

6、数据管理与存储：具有脑血管功能监测与健康管理数据功能，可储存个体信息及测量数据功能。

7、数据传输功能：可以通过网络将检测数据上传到医院服务器及健康管理平台，供相关科室共享使用。

8、具有根据收集信息自动识别是否存在肥胖和高血压的功能。

▲9、可对糖尿病、高脂血症造成血流动力学检测中的特性阻抗、脉搏波波速反映大血管弹性状况（血管硬化）的指标微小异常均进行积分细化。

10、通过ISO 13485医疗器械质量管理体系认证，符合：YY/T 0287-2017/ISO 13485:2016标准。