**鱼峰山院区门诊部空气消毒机采购与安装项目需求**

1. **项目名称**

鱼峰山院区门诊部空气消毒机采购与安装

1. **项目概况**

根据医院实际需求，采购鱼峰山院区门诊部空气消毒机2台。

1. **资质要求**

1.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有合法经营权；

2.投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3.投标人有效的“营业执照”副本复印件。

4.投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

1. **项目清单内容**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | 紫外线光催化空气消毒器 | KXGF120A-B/D | 2 | 台 |  |

注：以上内容全部包含运输、拆除、搬运、安装人工和所有税费等所有费用。

**五、技术参数**

1. ★动态工作模式：动态（人机共存）光催化消毒模式，静态臭氧消毒模式。
2. 静态臭氧消毒模式时臭氧发生量：2500mg/h(新空气源) 。
3. 动态光催化工作消毒模式空气中臭氧含量0mg/h。
4. 机内紫外线辐照强度最小临界值(距离灯管1cm处)≥10000uw/cm。
5. 动态光催化消毒时紫外线泄露辐照强度：0.0uw/ cm。
6. 初效过滤器：滤除粉尘、纤维；光催化消毒器：长效动态消毒、灭菌、去污、分解有害气体；活性炭纤维净化器：吸附、分解有害气体及烟雾。
7. 负离子发生器：清新空气, 负离子含量≥6×106 个。
8. 静音风机：循环送风,循环风量:1300m3/h。
9. 机内紫外线强度衰减自动报警系统。
10. 机内紫外灯管使用寿命8000小时。
11. 滤网集尘超标和故障自动报警装置。
12. 消毒功率：240W，额定频率：50Hz±1Hz。
13. 额定电压：AC 220V±22V。
14. 噪音：＜ 50dB。
15. 累时：运行累计时间可达70000小时。
16. 电脑程序和时钟均有记忆功能,断电后复电重启,无需重新设置,机器按元设定程序运行。
17. ★适用体积：≤120m3;使用范围：医院手术室、产房、病房、婴儿室、早产儿室、重症监护病房，一般病房，ICU等医疗医技科室。
18. ★产品必须通过全国消毒产品网上备案，标准配置消毒后能达到卫生部《消毒技术规范》（医院Ⅱ类无菌环境要求即≤200cfu/m3）。

**六、招标要求**

1.应标方负责项目所有设备的采购及安装，所有设备至少保修1年。

2.所有设备到场后经院方验收合格后才能进行安装。

3.安装过程中确保安全施工，不能影响医院业务正常运行。

**七、合同期及结算方式**

1、签订合同后，5天内完成所有设备采购及安装调试；

2、结算方式：项目双方签订合同，设备安装调试完毕并验收合格交付甲方使用，乙方开具全额发票，甲方收到发票后按甲方财务流程向乙方支付合同总价百分之百（100%）的款项。

总务科

2024年7月8日