手术吊塔技术要求

- 1.吊塔采用高强度铝合金型材，抗拉伸强度≥250Mpa。

- 2.表面采用环保抑菌粉末，抑菌率＞99.9%。

- 3.箱体功能面板采用独立的铝合金模块组成，拆除螺丝即可拆除模块。气源、网口终端安装在独立的白板铝合金模块上。

- 4.所有吊塔箱体可旋转角度≥345度。

- 5.安装于同一平面的气源终端采用Z字型交叉排列方式，相邻气源中心点沿箱体宽度方向的间距≥60mm，以便于同时插上氧气流量计、负压吸引瓶等附件不会发生干涉。

- 6.电源采用双排五插插座，插座斜45°置于箱体之上，便于插拔使用。

- 7.采用优质气体管路，经过皮肤致敏试验后，皮肤无致敏现象。

- 8.吊塔医用管道在通气状态下承受45KG重物时，流速下降不超过5%。

- 9.吊塔工作承重≥200KG。

- 10.吊塔防尘等级达到IP3X或以上；吊塔外壳防火等级要求达到UL94-V0。