皮秒激光治疗仪技术参数及配置

技术参数：

★1、激光器类型：Nd:YAG

2、波长：包含1064nm和532nm和730nm

▲3、脉宽级别：皮秒

4、作用机制：同时拥有光声作用和光热作用

▲5、1064nm脉宽: 290ps ~500ps

6、532nm脉宽: 240ps~400ps

7、1064nm激光输出能量：≤500mj

8、532nm激光输出能量:  ≤200mj

▲9、1064nm激光输出最大峰值功率：≥1.35GW

10、532nm激光输出最大峰值功率：≥0.7GW

▲11、光斑尺寸：2mm-10mm可调，步进1mm

12、脉冲重复频率：1HZ~10HZ可调，步进1HZ

▲13、1064nm激光输出最大能量密度：≥12.5J/cm2

14、532nm激光输出最大能量密度：≥6.25J/cm2

15、输出能量密度：2mm-10mm独立可调

16、光束输出模式：多模式

17、脉冲输出方式：单脉冲和重复脉冲可选

18、激光输出发散角：＜0.3rad

19、瞄准光束：650 nm +20%，<3.5mW

20、开机预热时间 ≤2分钟

21、激光传输系统：带手柄的导光臂

22、图形化用户界面，彩色触摸屏

23、运行成本低，无闪光灯等消耗性配件

24、激光控制模式：脚踏开关控制

| 皮秒激光治疗仪 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号/No. | 配置/Item Description | 单位/Unit | 数量/Qty |
| 1 | 皮秒激光治疗仪主机（适用于1064+532+730nm波长） | 台 | 1 |
| 2 | 导光臂 | 个 | 1 |
| 3 | 标准手柄（适用于1064+532nm） | 套 | 1 |
| 4 | 手柄取景器 | 个 | 4 |
| 5 | 手柄取景器镜片 | 个 | 10 |
| 6 | 手柄取景器镜片密封圈 | 个 | 10 |
| 7 | 手柄（适用于730nm） | 套 | 1 |
| 8 | 眼镜 | 个 | 2 |
| 9 | 眼罩 | 个 | 1 |
| 10 | 钥匙 | 把 | 2 |
| 11 | 钥匙扣 | 个 | 1 |
| 12 | 脚踏开关 | 个 | 1 |
| 13 | 激光标识 | 套 | 1 |
| 14 | 激光警示牌 | 个 | 1 |
| 15 | 电源线 | 根 | 1 |
| 16 | 用户手册 | 份 | 1 |
| 17 | 快速操作指南 | 份 | 1 |